LP35pH

LP35pH je mikroprocesorem řízený snímač pH s teplotní kompenzací. Tvoří kompaktní celek, skládající  se z armatury, pH čidla a vyhodnocovací jednotky .

Je vstupním modulem variabilní průmyslové sestavy LAPEL .

Prostřednictvím rozhraní RS 485 předává snímač LP35pH naměřené hodnoty

k dalšímu zpracování vyhodnocovacím modulům . Na jedné sběrnici RS 485

může být připojeno až šestnáct LP35 (měřících  elektrochemické nebo fyzikální veličiny, každý s jinou nastavenou adresou) a několik desítek vyhodnocovacích modulů.

Základní typy vyhodnocovacích modulů :

a) zobrazovací modul DIS10 - modul LED displeje. Propojením

LP35pH a DIS10 získáme kompletní měřič  pH se dvěma

programovatelnými spínanými výstupy (horní a dolní mez).

Na čtyřmístném LED displeji  lze postupně zobrazovat okamžité

hodnoty až 16 snímačů LP35.

b) analogový převodník AM20 - převodník s výstupem 0(4) - 20mA

nebo  0-10V (např. pro připojení zapisovače a dalších regulačních

prvků)

c) modul RS485/232 - rozhraní pro převod hodnot ze snímačů LP35

do osobního počítače (připojeného přes RS232 nebo vzdáleně

přes  modem) nebo na vestavnou tiskárnu pro průběžný tisk

(monitorování)

d) modul EPSD485 - modul pro řízení technologických procesů

poznámka: všechny tyto uvedené možnosti zobrazení a vyhodnocení lze kombinovat

Parametry LP35pH :

rozsah                                    0 až 14 pH

rozlišení                                  0,01 pH

přesnost                                 0,02 pH

kalibrace                                automatická

teplotní kompenzace               automatická

napájení                                 AC,DC 9 - 16V

krytí                                       IP 65

pracovní teplota                       -10 až 50 °C

max.počet snímačů LP35        16

na sběrnici RS485

Ovládací panel :

Zapojení připojovacího konektoru IP68 Buccaneer :

vývod č. 1 ..... AC,DC 9 - 16V

2 ..... AC,DC 9 - 16V

3..... RS485 A

4 ..... RS485 B

Obsluha LP35pH :

LP35pH má jednoduché ovládání . Snadno se kalibruje pomocí jednoho tlačítka . Provozní stav je indikován třemi LED diodami . Zelená LED "provoz" svítí při běžném provozu . Červená LED "porucha" signalizuje případnou poruchu :

a) porucha sondy (nejčastěji způsobená vynořením sondy - to způsobí překročení

rozsahu - na DIS10 se zobrazí „ E 2“ )

b) závada na převodníku

Žlutá LED "kalibrace" je aktivní v režimu kalibrace .

Kalibrace :

1) Opláchněte pH čidlo destilovanou vodou.

2) Vložte pH čidlo do pufru č.1 (standartní pufry s hodnotou 4pH, 7pH

nebo 9pH) . Stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED " kalibrace"

nerozsvítí (cca 20 vteřin) .Po uvolnění tlačítka se začne

vyhodnocovat vložený pufr - LED „kalibrace“ bliká. Toto může trvat

až  několik minut.  Potom se rozsvítí trvale .

3) Opláchněte pH čidlo destilovanou vodou.

4) Vložte pH čidlo do pufru č.2 (pH 4, 7 nebo 9). Stiskněte a podržte

tlačítko , dokud se LED " kalibrace" nerozbliká . Nyní se

vyhodnocuje vložený pufr. Toto může trvat až několik minut.  Potom

LED „kalibrace“ zhasne . To znamená, že kalibrace proběhla

úspěšně .

poznámka č.1 : Teplota pufrů by měla být shodná s teplotou okolí . Jinak dojde

k nepřesnosti kalibrace .

poznámka č.2 : Pokud se v průběhu kalibrace  rozsvítí současně LED "kalibrace"

a "porucha" ,signalizuje to chybu kalibrace . Příčinou může být např. : špatný pufr, použití pufru č.1 ač.2 stejné hodnoty, vadné pH čidlo,předčasné vyjmutí pufru .

poznámka č.3 : Během kalibrace se na DIS10 zobrazuje „E 3“